Ветеринарный инфузионный насос

VP50

Руководство пользователя

Содержание

1

Глава 1	Введение	3

1.1 Целевая аудитория	3

1.2 Изображения, используемые в руководстве	3

1.3 Используемые символы	3

1.4	Обозначения, используемые на приборе	4

Глава 2	Описание прибора	2

2.1 Описание	2

2.2 Основное устройство	3

2.3 Сенсорный экран	7

А.1 Технические условия обеспечения безопасности	8

A.1.2 Требования к рабочему помещению	2

А.2 Физические характеристики	2

А.3 Технические характеристики оборудования	2

А.3.1 Дисплей	2

A.3.2 Батарея	3

А.3.3 Светодиодные индикаторы	3

А.3.4 Звуковой сигнал	3

А.3.5 Интерфейсы	3

А.3.6 Выходной сигнал	3

А.4 Технические характеристики	4

# Глава 1	Введение

## 1.1 Целевая аудитория

Данное руководство предназначено для клинических специалистов, которые обладают практическими знаниями медицинских процедур, методов и терминологии, необходимых для наблюдения за тяжелобольными животными.

## 1.2 Изображения, используемые в руководстве

Все изображения в данном руководстве служат только в качестве примеров. Изображения меню, настроек и параметров на иллюстрациях могут не совпадать с тем, что вы видите на ветеринарном инфузионном насосе.

## 1.3 Используемые символы

- В данном руководстве курсивом выделены ссылки на главы или разделы.

- [ ] - данные символы используется для обозначения элементов интерфейса и программного обеспечения.

- < > - данными символами выделяются названия кнопок.

- → - данный символ используется для обозначения шагов для выполнения какой-либо процедуры.

ВНИМАНИЕ

- Данный прибор должен использоваться только квалифицированным ветеринаром. - Перед использованием прибора оператор должен пройти профессиональную подготовку. Запрещено допускать к работе на приборе необученный персонал.

## Обозначения, используемые на приборе

На приобретенном вами приборе могут содержаться не все нижеуказанные обозначения.

|  | Внимание! См. сопроводительную документацию (данное руководство). |  | Кнопка питания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Переменный ток |  | Батарея |
|  | Сигнал тревоги |  | Приостановка звукового сигнала тревоги |
|  | Старт/Болюс |  | Стоп |
|  | Беспроводная сеть |  | Блокировка |
| P34 | Защита от посторонних твердых тел диаметром не менее 2,5 мм, защита от брызг |  | Оборудование CF с защитой от дефибриллятора |
|  | Ночной режим |  | Производитель |
|  | Дата производства |  | Неионизирующее электромагнитное излучение |
|  | Метод утилизации |  | Серийный номер |
|  | Внешний интерфейс |  | Маркировка CE |
|  | Уполномоченный представитель на территории ЕС |  | Вторичное сырье |
|  | Срок службы электронных изделий (20 лет) |  | Влажность при хранении 10%-95% |

I

|  | Атмосферное давление при хранении 50-106 кПа |  | Инфузионный набор |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура при хранении от -20 до 60ºC |  | Хранить в сухом месте |
|  | Этой стороной вверх |  | Ограничение штабелирования по количеству |
|  | Осторожно, хрупкие элементы |  |  |

# Глава 2	Описание прибора

## 2.1 Описание

#### Область применения

Данный инфузионный насос предназначен для использования в ветеринарный клиниках и ветеринарных кабинетах для контролируемого внутривенного введения жидких лекарственных средств животным.

ВНИМАНИЕ

- Данный ветеринарный инфузионный насос используется для внутривенного введения жидких лекарственных средств животным. Только квалифицированные ветеринарные врачи могут использовать данный прибор. Перед использованием прибора оператор должен пройти профессиональную подготовку. Запрещено допускать к работе на приборе необученный персонал.

#### Противопоказания

Отсутствуют.

#### Структура насоса и принцип работы

Инфузионный насос состоит из основного устройства и внутренней перезаряжаемой батареи. Вал эксцентрика приводится в движение шаговым двигателем во вращение. При вращении вала закрепленный на нем ползун совершает возвратно-поступательное движение вверх и вниз в соответствии с определенной последовательностью и законом движения, при этом инфузионная система регулярно сжимается, так что жидкость в системе поступает с определенной скоростью. Все детали насоса подходят для использования в условиях ветеринарной клиники. Функции инфузионного насоса включают в себя: регулировка скорости инфузии, журнал записией, Антиболюс и т. д.

Поскольку некоторые детали являются дополнительными, они и соответствующие им функции могут отсутствовать в приобретенном вами инфузионном насосе.

## 2.2 Основное устройство

#### Вид спереди

      - Сенсорный экран

- Используется для отображения параметров управления инфузией и соответствующего содержимого.

      - Индикатор сигнала тревоги

- Индикатор сигнала тревоги указывает уровень тревоги с помощью двухцветных светодиодов и частоты мигания при обнаружении пузырьков, давлении, превышающем установленный диапазон и при других опасных условиях.

      - Кнопка <Старт/Болюс>

- Нажмите эту кнопку, чтобы начать инфузию или продувку после правильной установки инфузионного набора и настройки параметров инфузии.

- Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы запустить режим Болюсное введение вручную после настройки параметра [Интенсивность болюсного введения/ Bolus rate], отпустите кнопку, чтобы вернуться к исходной скорости введения.

      - Кнопка <Стоп>

- Во время инфузии нажмите эту кнопку, чтобы остановить инфузию. При остановке инфузии из-за сигналов тревоги (например, окклюзия/ закупорка) нажмите эту кнопку, чтобы отменить сигнал тревоги.

      - Кнопка <Питание>

- Используется для включения, выключения и перехода в режим ожидания.

      - Индикатор питания переменного тока

- Индикатор горит: Инфузионный насос подключен к сети переменного тока.

- Индикатор не горит: Инфузионный насос не подключен к сети переменного тока.

      - Индикатор питания постоянного тока

- Индикатор постоянно горит зеленым: батарея заряжается (в том числе в выключенном состоянии).

- Индикатор мигает: насос работает от батареи.

- Индикатор не горит: батарея отсутствует или батарея не работает.

      - Модель прибора

- Модель прибора компании.

      - ЛОГОТИП/ТОРГОВАЯ МАРКА

- Логотип компании.

      - Указатель направления инфузии

- Информирует оператора о правильном направлении потока для настройки инфузии.

#### Вид сзади

      - Ручка

- Термопластичный полиуретан позволяет легко переносить насос.

      - Паспортная табличка

      - Место для установки фиксирующего зажима

      - Разъем питания переменного тока.

      - Разъем питания постоянного тока 12 В

      - Водонепроницаемая резиновая заглушка для разъема.

      - Зажим

- Прибор фиксируется на инфузионной стойке или каркасе больничной кровати.

- Крепежный зажим можно отрегулировать вручную, повернув на 90° для фиксации устройства в горизонтальном и вертикальном положении.

      - Зажим – Ручка

- Поверните по часовой стрелке, чтобы заблокировать, против часовой стрелки, чтобы разблокировать.

      - Зажим – Винт

- Используется для установки или снятия фиксирующих зажимов.

- Отрегулируйте зажим и используйте его в фиксированном положении.

      - Зажим – Зажимное приспособление

- Фиксирует зажим и не дает ему отсоединится от прибора.

#### Вид сверху

      - Наклейка с кратким руководством по эксплуатации.

      - Ручка капельницы

- Поверните ручку установки капельницы на 90° назад, чтобы открыть трубную решетку, и вперед, чтобы закрыть ее.

- Когда трубная решетка закрыта, зажим для проверки жидкости открыт; когда трубная решетка открыта, зажим для проверки жидкости закрыт.

      - Зажим для проверки жидкости

- Поверните зажим для проверки жидкости на 90° назад, чтобы открыть, и вперед, чтобы закрыть.

- Когда трубная решетка закрыта, зажим для проверки жидкости открыт. При открытии трубной решетки зажим для проверки жидкости можно открыть вручную.

#### Вид снизу

      - Противоскользящие ножки

      - Отсек для батареи

## 2.3 Сенсорный экран

В данном инфузионном насосе используется цветной сенсорный ЖК-экран. Информацию, отображающуюся на экране, можно разделить на три части:

1

2

3

    - Заголовок

Отображается название текущего режима, значок батареи, информация о сигналах тревоги и т. д.

    - Информационное поле

Отображаются параметры и показатели параметров текущего интерфейса.

    - Функциональное поле

Отображаются такие функции, как Запуск, Очистка, Обратно, Смена страницы и т. д.

## А.1 Технические условия обеспечения безопасности

#### Товарная классификация

| Классификация по безопасности |  |
| --- | --- |
| Компоненты | Основное устройство |
| Тип защиты от поражения электрическим током | Класс I |
| Степень защиты от поражения электрическим током | Оборудование CF с защитой от дефибриллятора |
| Защита от проникновения | IP34 |
| Степень безопасности применения при наличии легковоспламеняющихся смесей анестетиков с воздухом, кислородом или закисью азота. | Оборудование не предназначено для использования в присутствии легковоспламеняющейся смеси анестетиков с воздухом, кислородом или закисью азота. |
| Режим работы | Непрерывный |
| Уровень мобильности | Портативный |

ПРИМЕЧАНИЕ:

      - CF: рабочая часть аппарата типа CF может использоваться непосредственно в сердце.

      - IP34: Защита от твердых посторонних предметов диаметром не менее 2,5 мм и защита от брызг.

      - Устройство не предназначено для использования в помещении, содержащем легковоспламеняющиеся анестезирующие газы, смешанные с воздухом, кислородом или закисью азота.

      - Портативные устройства: можно перемещать из одного места в другое одним или несколькими людьми или другими способами во время использования устройства.

A.1.2 Требования к рабочему помещению

| Рабочее помещение |  |
| --- | --- |
| Температура | От 5 до 40ºC |
| Влажность | 15-95%, без конденсации |
| Атмосферное давление | 57-106 кПа |
| Помещение для хранения |  |
| Температура | От -20 до 60ºC |
| Влажность | 10-95%, без конденсации |
| Атмосферное давление | 50-106 кПа |
| Условия хранения | Сухое и хорошо проветриваемое помещение |
| Характеристики сети переменного тока |  |
| Входное напряжение | 100-240 В |
| Частота | 50/60 Гц |
| Входной ток | 0,8-0,3 А |
| Предохранитель | Низкоразмыкающий, T2AL 250 В |
| Внешний источник питания постоянного тока |  |
| Входное напряжение постоянного тока | DC 13 В -15 В |
| Входной ток | 2,3-1,5 А |

## А.2 Физические характеристики

| Компонент | Вес | Размер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Основное устройство | Примерно 1.3 кг | 165 x 103 x 100(мм) (Д×В×Ш) | Включая батарею |

## А.3 Технические характеристики оборудования

А.3.1 Дисплей

| Дисплей |  |
| --- | --- |
| Тип | Цветной сенсорный TFT ЖК-дисплей |
| Размер (диагональ) | 3,5 дюймов |
| Разрешение | 480 х 320 пикселей |

### A.3.2 Батарея

| Внутренняя батарея |  |
| --- | --- |
| Количество батарей | 1 |
| Тип батареи | Литий-ионная батарея |
| Задержка выключения | Насос отключится примерно через 30 минут после срабатывания сигнала тревоги о низком заряде батареи. |
| Номинальное напряжение батареи | 11,1 В постоянного тока |
| Емкость батареи | 2900 мАч |
| Время работы батареи | Полностью заряженная новая батарея разряжается через 9 часов непрерывной работы со скоростью 25 мл/ч и по заводским настройкам. |
| Зарядка | Батарея заряжается, когда включен прибор. |

### А.3.3 Светодиодные индикаторы

| Светодиодные индикаторы |  |
| --- | --- |
| Индикатор тревоги | 1 (два цвета: красный, желтый) |
| Индикатор питания переменного тока | 1 (зеленый) |
| Индикатор состояния батареи | 1 (зеленый) |

### А.3.4 Звуковой сигнал

| Динамик | Для воспроизведения звукового сигнала тревоги, звуковое давление 55-73 дБ(А) и звукового сигнала кнопок; Поддержка многоуровневых звуковых функций; Звуковой сигнал соответствует требованиям IEC60601-1-8. |
| --- | --- |

### А.3.5 Интерфейсы

| Источник питания | Один интерфейс питания переменного тока, один интерфейс питания постоянного тока. |
| --- | --- |
| Другие интерфейсы | Интерфейс TYPE-C |

### А.3.6 Выходной сигнал

| Дополнительный выходной интерфейс |  |
| --- | --- |
| Соответствие стандартам | Соответствует требованиям стандарта IEC 60601-1 по защите от короткого замыкания и тока утечки. |
| Выходное сопротивление | 50 Ом |

## А.4 Технические характеристики

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Стандарты для инфузионных систем | Инфузионные системы, используемые в комплекте с данным инфузионным насосом, должны соответствовать следующим стандартам ISO 8536-4:2019 Инфузионное оборудование для медицинского применения. Часть 4. Одноразовые инфузионные системы, подача жидкости самотеком, MOD. |
| Характеристики инфузионных систем | Диаметр трубки - 3,0–4,5 мм, толщина двойной стенки трубки составляет 0,6–1,0 мм. |
| Скорость инфузии | Модель VP50: 0,1-2000 мл/ч или 1-400*капель в минуту |
| Минимальный шаг для регулировки скорости инфузии | Модель VP50: 0,01мл/ч или 1 капля в минуту |
| Скорость инфузии в режиме Болюс | Модель VP50: 0,1-2000 мл/ч |
| Скорость в режиме Purge | Модель VP50: 0,1-2000 мл/ч |
| Объем инфузии | 0,1-9999,99 мл, с шагом в 0,01 мл |
| Total Volume | 0,00-9999,99 мл, с шагом в 0,01 мл |
| Время работы | 00:01 -99:59:59 ч:м:с |
| Время работы в режиме ожидания | 00:00:01-99:59:59 ч:м:с |
| Режимы работы | Модель VP50: Скорость инфузии, Время, Вес животного, Последовательный режим |
| Инфузия в режиме KVO | 0,1-5,0 мл/ч, с шагом в 0,1 мл/ч |
| Переключатель Анти-болюс | Вкл., Выкл. |
| Давление инфузии | 3 уровня, 300 мм рт. ст., 525 мм рт. ст., 900 мм рт. ст. Погрешность составляет ±20 % или ±113 мм рт.ст. (15,1 кПаФ), в зависимости от того, какое значение больше. Максимальное окклюзионное давление составляет около 1080 мм рт. ст. Примечание 1. На давление инфузионной системы и инфузионного насоса влияют внутренний и внешний диаметр системы, материал, эластичность инфузионного системы и другие факторы. Поэтому инфузионные системы разных марок и моделей могут отличаться диапазоном давления. Примечание 2: Указанное выше давление рассчитано для инфузионных наборов ANDE и HD при температуре 20±2℃. |
| Единица давления | мм рт. ст., кПа, бар, фунт/кв. дюйм |
| Размер пузырьков | Уровни 1–5: 50 100 250 500 800 мкл. Чувствительность для одного пузырька воздуха составляет 20 мкл. Примечание 1. На обнаружение воздуха в инфузионной системеи инфузионный насос и инфузионный набор) влияют внутренний и внешний диаметр, материал, эластичность инфузионной системы и другие факторы. Поэтому инфузионные наборы разных марок и моделей могут различаться в обнаружении воздуха. Примечание 2: Указанное выше давление рассчитано для инфузионных наборов ANDE и HD при температуре 20±2℃. |
| Время автоматической блокировки | Выкл., 1-5 мин с шагом в 1 мин |
| Номер кровати | 1-999 |
| Громкость звукового сигнала | 1-8 |
| Уровень яркости | 1-8 |
| Системная дата и время | Системное время: _ _ : _ _ |
|  | Системная дата: _ _ _ _-_ _-_ _ |
|  | Формат времени: 24 ч |
|  | Формат даты: гггг-мм-дд, мм-дд-гггг или дд-мм-гггг |
| Язык | Английский и китайский |
| Хранение записей | Более 2000 записей |
| Точность инфузии | Точность инфузии ±5% Примечание 1. На обнаружение воздуха в инфузионной системеи инфузионный насос и инфузионный набор) влияют внутренний и внешний диаметр, материал, эластичность инфузионной системы и другие факторы. Поэтому инфузионные наборы разных марок и моделей могут различаться в обнаружении воздуха. Примечание 2: Указанное выше давление рассчитано для инфузионных наборов ANDE и HD при температуре 20±2℃. |
| Индикаторы состояния | Стоп, Инфузия, Болюс, KVO, Пауза, Режим ожидания, Тревога, Очистка. |