Набор для исследования Аспартатаминотрансферазы (AST)

Метод: Аспартатсубстратный

| Упаковка | Анализатор |
| --- | --- |
| R1: 2×20 мл R2: 1×10 мл | Полуавтоматические анализаторы |
| R1: 2×60 мл R2: 2×15 мл | Для Hitachi 917 & Beckman серий AU480/680/5811/5821 |
| R1: 6×60 мл R2: 2×45 мл | Для Hitachi 917 & Beckman серий AU480/680/5811/5821 |
| R1: 4×100 мл R2: 2×50 мл | Для Hitachi серий 717/911/912 & Shimadzu серий CL7200/8000 |
| R1: 2×50 мл R2: 1×25 мл | Для Hitachi 902 |
| R1: 2×80 мл R2: 2×40 мл | Для SYNCHRON серий CX4-5-7-9/LX20/DXC600-800 |
| R1: 5×48 мл R2: 2×30 мл | Для анализаторов TOSHIBA |
| R1: 24×4,3 мл R2: 6×4,3 мл | Для Siemens Dupont/Siemens Behring |

НАЗНАЧЕНИЕ

Для количественного in vitro определения Аспартатаминотрансфераза в сыворотке крови как на автоматических анализаторах, так и вручную.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ[1, 2]

Аспартатаминотрансфераза (AST), также известная как глутаматоксалоацетаттранс-аминаза (GOT), представляет собой фермент, участвующий в метаболизме аминокислот. Значительное повышение уровня AST в сыворотке характерно при различных заболеваниях сердца, печени, почек, мышц (ранениях, функциональных расстройствах). Активность AST вырастает в течение 4-8 часов после инфаркта миокарда, достигая пика через 2-3 дня и снижаясь на пятый и шестой день.

ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В реакции, катализируемой AST, участвуют два субстрата L-аспартат и оксиглутарат. С помощью коэнзима NADH малатдегидро-геназа (МDH), содержащаяся в реагенте, катализирует превращение оксалацетата, образующегося в первой реакции. Окислительно-восстановительный процесс NADH/NAD+ можно отследить, измеряя скорость уменьшения оптической плотности на длине волны 340 нм. Лактатдегидрогеназа (LDH) в растворе противодействует влиянию пирувата, содержащегося в пробе.

AST

L-аспартат +α-кетоглутарат－－→оксалацетат +L-глутамат

LDH

пуриват + NADH + H+ －－－→ L-лактат + NAD+ + H2O

СОСТАВ РАСТВОРОВ

| Состав | Концентрация растворов |
| --- | --- |
| Реагент 1 (R1) |  |
| Трис-буфер (pH=9,0) | 80 ммоль/л |
| L-аспартат | 240 ммоль/л |
| NADH | 0,18 ммоль/л |
| Реагент 2 (R2) |  |
| Трис-буфер (pH=9,0) | 200 ммоль/л |
| LDH | ˃600 ед./л |
| MDH | ˃600 ед./л |
| α-кетоглутарат | 12 ммоль/л |

ВЗЯТИЕ И ПОДГОТОВКА ПРОБ

Рекомендуется использовать свежие пробы сыворотки. Пробы стабильны в течение 7 дней при 2-8℃.

СТАБИЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ

Все реагенты готовы к применению.

Стабильны вплоть до истечения срока годности при 2-8℃.

На борту анализатора реагенты стабильны в течение 28 дней после вскрытия упаковки.

МЕТОДИКА ТЕСТА

Методика теста приведена на примере анализаторов HITACHI 917.

Метод анализа: кинетика А, 20-34.

Длина волны (осн./доп.):  340 нм/405 нм.

Проба: 10 мкл

R1: 200 мкл                     R2: 50 мкл

Измерение    Измерение

37℃

0                         5     6                  9  (мин.)

- Смешайте 10 мкл пробы с 200 мкл R1, инкубируйте при 37℃ в течение 5 минут.

- Добавьте 50 мкл R2 в кювету, перемешайте и инкубируйте в течение 1 минуты при 37℃.

- Измерьте начальную оптическую плотность, одновременно запустив таймер, и выполните повторные измерения через 1, 2 и 3 мин.

- Рассчитайте изменение оптической плотности в минуту ΔA/мин.

КАЛИБРОВКА

В данном тесте рекомендуется использовать калибратор GCell.

РАСЧЕТ

Расчет при использовании калибратора

ΔAпробы /мин

Концентрация =                            × Значение калибратора

ΔAкалибратора/мин

Расчет при использовании фактора

A/min×Vt

AST (ед./л) =                        ×1000 = A/min× K ε×Vs×L

K= 4180

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для ежедневного контроля качества рекомендуется использовать контроль GCell. Полученные значения должны попадать в указанный диапазон. Если полученные значения выходят за рамки диапазона, и повторный тест исключает ошибку, следует выполнить следующие действия:

- Проверьте адаптации и источник света.

- Проверьте температуру реакции.

- Проверьте срок годности набора и его компонентов.

РЕФЕРЕНСНЫЕ НОРМЫ

Рекомендуется устанавливать референсные нормы в каждой лаборатории с учетом вида животного, возраста, пола и географического места проживания популяции.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИНЕЙНОСТЬ

Область линейности данного метода распространяется до 1000 ед./л. Если концентрация аналита в пробе превышает указанную величину, пробу следует развести 0,9% раствором NaCl и выполнить повторный тест. Результат следует умножить на коэффициент разведения.

ТОЧНОСТЬ (ПРЕЦИЗИОННОСТЬ)

Значение CV теста не должно превышать 10%.

| Точность в рамках 1 определения |
| --- |
| N=20 | Уровень 1 | Уровень 2 |
| Среднее значение | 33 | 151 |
| SD | 1,02 | 1,14 |
| CV | 3,07% | 0,75% |

| Точность между определения |
| --- |
| N=5 | Изм. 1 | Изм. 2 | Изм. 3 |
| Среднее (ед./л) | 32,7 | 31,7 | 32,7 |
|  | 32,4 |
| (Xmax- Xmin)/ | (32,7-31,7)/32,4*100=3,1% |

МЕШАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ

Было показано, что следующие аналиты не оказывают мешающего влияния вплоть до указанных уровней:

Гемоглобин:                      500 мг/дл

Триглицериды:                1000 мг/дл

Общий билирубин:             40 мг/дл

Аскорбиновая кислота:      50 мг/дл.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Только для in vitro диагностики. Не раскапывать с помощью рта. Соблюдайте обычные меры предосторожности при обращении с лабораторными реагентами.

- Реагент содержит азид натрия. Избегайте попадания внутрь и контакта с кожей и слизистыми. При попадании на кожу промойте место контакта большим количеством воды, при попадании в глаза или проглатывании немедленно обратитесь к врачу.

- Азид натрия реагирует со свинцом и медью с образованием потенциально взрывоопасных азидов. При утилизации подобных реагентов следует промыть слив большим количеством воды во избежание отложения азидов. Металлические поверхности следует промыть 10% раствором гидроксида натрия.

- Все пробы следует рассматривать как потенциально инфицированные (вирусы иммунодефицита, гепатита В, гепатита С) и обращаться с ними с особой осторожностью.

- Не смешивайте реагенты различных лотов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Wroblewski F, La Due J.S: Ann. Intern. Med. 1956; 45:801.

- Wroblewski F, La Due J.S: Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1956; 91:569.