Набор реагентов для определения Прямого билирубина  (DBil)

Метод: Диазо с дихлораналином (DCA)

| Объем | Анализатор |
| --- | --- |
| R1:4×100 мл R2: 2×50 мл | Для Hitachi 717 & Shimadzu CL7200/8000 |
| R1: 6×60 мл R2: 2×45 мл | Для Hitachi917 & Olympus AU640/400/600 |
| R1 :2×50 мл R2: 1×25 мл | Для Hitachi 902 |
| R1:2×80 мл R2:2×20 мл | Для SYNCHRON CX4-5-7-9 LX20/DXC600-800 |
| R1:5×48 мл R2:2×30 мл | Для TOSHIBA |

НАЗНАЧЕНИЕ

Для количественного in vitro определения прямого билирубина в сыворотке.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Увеличенное содержание прямого билирубина является более специфическим маркером гепатита всех видов, цирроза печени, застойной желтухи, чем трансаминаза. Оно наиболее важно при подтверждении прогноза хронического гепатита и диагнозе ранних стадий цирроза печени. При наличии существенной анемии прямой билирубин понижен в сыворотке или плазме крови.

ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В пробе сыворотки прямой билирубин реагирует с диазодихлоранилином с образованием окрашенного азосоединения, степень окрашивания которого пропорцио-нальна концентрации прямого билирубина в пробе.

СОСТАВ РАСТВОРОВ

| Состав | Концентрация растворов |
| --- | --- |
| Реагент 1 (R1) |  |
| EDTA-Na2 | 0,70 ммоль/л |
| NaCl | 6,6 г/л |
| Моноамид серной кислоты | 70 ммоль/л |
| Реагент 2 (R2) |  |
| 2,4-диазодихлоробензоламин | 0,09 ммоль/л |
| HCl | 130 ммоль/л |
| EDTA-Na2 | 0,02 ммоль/л |

СТАБИЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ

Все реагенты готовы к применению.

Стабильны вплоть до истечения срока годности при 2-8℃.

На борту анализатора реагенты стабильны в течение 1 месяца после вскрытия упаковки.

ВЗЯТИЕ И ПОДГОТОВКА ПРОБ

Пробы сыворотки следует анализировать в течение 2 часов после взятия. Пробы стабильны в течение 12 часов при 2-8℃ или в течение 3 месяцев при -20℃. При взятии исключите гемолиз, храните в темном месте.

МЕТОДИКА ТЕСТА

Методика теста приведена на примере анализаторов HITACHI 917.

Метод анализа: по конечной точке, 16-34.

Длина волны (осн./доп.):  546 нм/660 нм.

Проба: 20 мкл

R1: 200 мкл     R2: 50 мкл

Измерение                   Измерение

37℃

0                          5                          10  (мин.)

- Смешайте 20 мкл пробы с 200 мкл R1, инкубируйте при 37℃ в течение 5 минут и измерьте начальную оптическую плотность A1.

- Добавьте 50 мкл R2 в кювету, перемешайте и инкубируйте в течение 5 минут при 37℃., затем измерьте конечную оптическую плотность A2.

- Рассчитайте изменение оптической плотности в минуту ΔA=A2-A1

РАСЧЕТ

ΔAпробы –ΔAбланка

Концентрация =                            × Значение калибратора

ΔAкалибратора –ΔAбланка

КАЛИБРОВКА

В данном тесте следует использовать калибратор GCell или калибровочную сыворотку Randox (уровень 2 и уровень 3).

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для ежедневного контроля качества рекомендуется использовать контроль GCell или мультисыворотку Randox, уровень 2 и уровень 3. Контроли 2 уровней следует измерять не реже 1 раза в день. Полученные значения должны попадать в указанный диапазон. Если полученные значения выходят за рамки диапазона, и повторный тест исключает ошибку, следует выполнить следующие действия:

- Проверьте адаптации и источник света.

- Проверьте температуру реакции.

- Проверьте срок годности набора и его компонентов.

РЕФЕРЕНСНЫЕ НОРМЫ

Концентрация в сыворотке: до 4,3 мкмоль/л (0,25 мг/дл).

Рекомендуется устанавливать референсные нормы в каждой лаборатории с учетом вида животного, возраста, пола и географического места проживания популяции.

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕСЧЕТА

мг/дл(17,1 = мкмоль/л

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИНЕЙНОСТЬ

Область линейности данного метода распространяется до 171 мкмоль/л. Если концентрация аналита в пробе превышает указанную величину, пробу следует развести 0,9% раствором NaCl и выполнить повторный тест. Результат следует умножить на коэффициент разведения.

ТОЧНОСТЬ (ПРЕЦИЗИОННОСТЬ)

Значение CV теста не должно превышать 5%

| Точность в рамках 1 определения |
| --- |
| N=20 | Уровень 1 | Уровень 2 |
| Среднее значение | 19,04 | 32,40 |
| SD | 0,123 | 0,278 |
| CV | 0,65% | 0,86% |
| Точность между определениями |
| N=5 | Уровень 1 | Уровень 2 |
| Среднее значение | 19,70 | 30,61 |
| SD | 0,151 | 0,460 |
| CV | 0,77% | 1,50% |

ВЛИЯНИЕ ПОСТОРОННИХ РЕАГЕНТОВ

Было показано, что следующие аналиты не оказывают мешающего влияния вплоть до указанных уровней:

Гемоглобин:                   300 мг/дл

Интралипиды:                100 мг/дл

Аскорбиновая кислота: 100 мг/дл.

КОРРЕЛЯЦИЯ

Данный метод (Y) сопоставлялся с другим коммерчески доступным методом DCA (X) в результате чего было получено следующее уравнение линейной регрессии:

Y=1,006X+0,159 с коэффициентом корреля-ции R2=0,998; исследовалось 246 проб пациентов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Биреагентный метод, в качестве первой точки реакции может быть взят бланк по образцу (для уменьшения влияния гемолиза и липемии).

- Только для in vitro диагностики. Не раскапывать с помощью рта. Соблюдайте обычные меры предосторожности при обращении с лабораторными реагентами.

- Реагент содержит азид натрия. Избегайте попадания внутрь и контакта с кожей и слизистыми. При попадании на кожу промойте место контакта большим количеством воды, при попадании в глаза или проглатывании немедленно обратитесь к врачу.

- Азид натрия реагирует со свинцом и медью с образованием потенциально взрывоопасных азидов. При утилизации подобных реагентов следует промыть слив большим количеством воды во избежание отложения азидов. Металлические поверхности следует промыть 10% раствором гидроксида натрия.

- Все пробы, используемые при выполнении данного теста следует рассматривать как потенциально инфицированные. При применении реагентов и проб в процессе анализа и при утилизации отходов следует руководствоваться общепринятыми лабораторными правилами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ehrlich P: Sulfondiazolenzol reagen auf Bilirubin.Centr Klin Med 4: 721, 1883.

2. Van den Bergh AAH, Muller PP: Uber eine directe undeine indirekte Diazoreaktion auf Bilirubin. Biochem Z77:90, 1916.

3. Winsten S, Cehelyk B: A rapid diazo technique formeasuring total bilirubin, Clin Chim Acta 25:441, 1969.

УКАЗАТЕЛЬ СИМВОЛОВ Производитель Номер в каталоге Номер партии Дата производства Использовать до (Срок годности) Только для In-Vitro диагоностики Хранить при 2-8℃ Смотри инструкцию по применению Официальный представитель в ЕС

# Text boxes

EC

REP