Набор реагентов для определения Общего билирубина  (TBil)

Метод: Диазо с дихлораналином (DCA)

| Объем | Анализатор |
| --- | --- |
| R1:4×100 мл R2: 2×50 мл | Для Hitachi 717 & Shimadzu CL7200/8000 |
| R1: 6×60 мл R2: 2×45 мл | Для Hitachi917 & Olympus AU640/400/600 |
| R1 :2×50 мл R2: 1×25 мл | Для Hitachi 902 |
| R1:2×80 мл R2:2×20 мл | Для SYNCHRON CX4-5-7-9 LX20/DXC600-800 |
| R1:5×48 мл R2:2×30 мл | Для TOSHIBA |

НАЗНАЧЕНИЕ

Для количественного in vitro определения общего билирубина в сыворотке.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Общий билирубин включает в себя прямой билирубин и свободный (неконъюгирован-ный) билирубин Общий билирубин повышается при различных формах гепатита, дисфункциях печени, циррозе и т.п. Общий билирубин и прямой билирубин повышается также при блокаде желчных протоков, например, при желчекаменной болезни и др. Общий билирубин и свободный билирубин также обычно повышены при гемолитической желтухе.

ПРИНЦИП ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Билирубин в кислой среде реагирует с диазодихлоранилином с образованием окрашенного азосоединения, степень окрашивания которого пропорциональна концентрации общего билирубина в пробе.

СОСТАВ РЕАГЕНТОВ

| Состав | Концентрация растворов |
| --- | --- |
| Реагент 1 |  |
| Раствор фосфатного буфера | 40 ммоль/л |
| NaCl | 9 г/л |
| ПАВ |  |
| Реагент 2 |  |
| 2,4-диазодихлоробензоламин | 1 ммоль/л |
| LDH | ≥65 ед/мл |
| ПАВ |  |

СТАБИЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ

Все реагенты готовы к применению.

Стабильны вплоть до истечения срока годности при 2-8℃.

На борту анализатора реагенты стабильны в течение 1 месяца после вскрытия упаковки.

ВЗЯТИЕ И ПОДГОТОВКА ПРОБ

Пробы сыворотки следует анализировать в течение 2 часов после взятия. Пробы стабильны в течение 12 часов при 2-8℃. Или в течение 3 месяцев при -20℃. При взятии исключите гемолиз, храните в темном месте.

МЕТОДИКА ТЕСТА

Методика теста приведена на примере анализаторов HITACHI 917

Метод анализа: по 2 точкам, 16-34

Длина волны (осн./доп.):   546 нм/660 нм

Проба: 10 мкл

R1: 200 мкл     R2: 50 мкл

Измерение                   Измерение

37℃

0                          5                          10  (мин.)

- Смешайте 10 мкл пробы с 200 мкл R1 и инкубируйте при 37℃ в течение 5 минут, измерьте начальную оптическую плотность А1.

- Добавьте 50 мкл R2 в кювету, перемешайте и инкубируйте в течение 5 минут при 37℃, измерьте конечную оптическую плотность А2.

- Рассчитайте изменение оптической плотности (A= А2 - А1.

РАСЧЕТ

ΔAпробы –ΔAбланка

Концентрация =                            × Значение калибратора

ΔAкалибратора –ΔAбланка

КАЛИБРОВКА

- В данном тесте следует использовать калибратор GCell или калибровочную сыворотку Randox (уровень 2 и уровень 3).

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для ежедневного контроля качества рекомендуется использовать контроль GCell или мультисыворотку Randox, уровень 2 и уровень 3. Контроли 2 уровней следует измерять не реже 1 раза в день. Полученные значения должны попадать в указанный диапазон. Если полученные значения выходят за рамки диапазона, и повторный тест исключает ошибку, следует выполнить следующие действия:

- Проверьте адаптации и источник света.

- Проверьте температуру реакции.

- Проверьте срок годности набора и его компонентов.

КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕСЧЕТА

мг/дл * 17,1 = мкмоль/л

РЕФЕРЕНСНЫЕ НОРМЫ

Рекомендуется устанавливать референсные нормы в каждой лаборатории с учетом вида животного, возраста, пола и географического места проживания популяции.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛИНЕЙНОСТЬ

Область линейности данного метода распространяется до 513 мкмоль/л. Если концентрация аналита в пробе превышает указанную величину, пробу следует развести 0,9% раствором NaCl и выполнить повторный тест. Результат следует умножить на коэффициент разведения.

ТОЧНОСТЬ (ПРЕЦИЗИОННОСТЬ)

Значение CV не должно превышать 5%.

| Точность в рамках 1 определения |
| --- |
| N=20 | Уровень 1 | Уровень 2 |
| Среднее (ммоль/л) | 26,8 | 84,1 |
| SD | 0,13 | 0,89 |
| CV | 0,50% | 1,05% |
| Точность между определениями |
| N=5 | Уровень 1 | Уровень 2 |
| Среднее (ммоль/л) | 30,6 | 80,1 |
| SD | 0,19 | 0,42 |
| CV | 0,63% | 0,53% |

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДА

Минимальная определяемая концентрация составляет 0,9 мкмоль/л.

КОРРЕЛЯЦИЯ

Данный метод (Y) сопоставлялся с другим коммерчески доступным методом DCA (X) в результате чего было получено следующее уравнение линейной регрессии:

Y=0,997X-0,212 с коэффициентом корреля-ции R2=0,9231; исследовалось 319 проб пациентов.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Биреагентный метод, в качестве первой точки реакции может быть взят бланк по образцу (для уменьшения влияния гемолиза и липемии).

- Только для in vitro диагностики. Не раскапывать с помощью рта. Соблюдайте обычные меры предосторожности при обращении с лабораторными реагентами.

- Реагент содержит азид натрия. Избегайте попадания внутрь и контакта с кожей и слизистыми. При попадании на кожу промойте место контакта большим количеством воды, при попадании в глаза или проглатывании немедленно обратитесь к врачу.

- Азид натрия реагирует со свинцом и медью с образованием потенциально взрывоопасных азидов. При утилизации подобных реагентов следует промыть слив большим количеством воды во избежание отложения азидов. Металлические поверхности следует промыть 10% раствором гидроксида натрия.

- Все пробы, используемые при выполнении данного теста следует рассматривать как потенциально инфицированные. При применении реагентов и проб в процессе анализа и при утилизации отходов следует руководствоваться общепринятыми лабораторными правилами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Winsten, S. and Cehely, K.B. (1968) Clin. Chem.14, 107.

- Tietz, N. (1990) in Clinical Guide to Laboratory Tests, Ed. W. B. Saundrs, CP Philadelphia, PA, p.90.

| УКАЗАТЕЛЬ СИМВОЛОВ |
| --- |
|  | Производитель |
|  | Номер в каталоге |
|  | Номер партии |
|  | Дата производства |
|  | Использовать до (Срок годности) |
|  | Только для In-Vitro диагоностики |
|  | Хранить при 2-8℃ |
|  | Смотри инструкцию по применению |
|  | Официальный представитель в ЕС |

# Text boxes

EC

REP